**尼康A1激光共聚焦显微镜常见问题及注意事项**

1. **本机预约人数较多，单次预约时长不超过4小时。**
2. **关于开机时出现报错，极有可能是上一位同学关机流程不规范造成的，可以等30分钟，按正常流程关机；再等30分钟，再按正常流程开机。**
3. **请保持室内温度稳定，空调温度设置为22-25℃；湿度＜60%。**

**4、开机5、6要紧凑一点，否则仪器会报错；关机一定要等6指示灯熄灭后，再关5，否则仪器会报错。**

**5、汞灯开启后需稳定 ≥30分钟 再关闭；关闭后冷却 ≥30分钟 才能重启。**

**6、切换镜头时，必须保证镜头在中心位置；严禁用完油镜后,在没有擦拭干净的情况下,再去使用空气镜。**

**7、用完油镜一定要用无水乙醇将镜头擦拭干净。**

**8、未经仪器管理员允许，不得保存、删除、修改任何与仪器软件固定设置相关的配置文件。不得擅自拆分、污染、损坏机身和电脑硬件，如遇机械故障，立即停止实验，联系仪器负责人。**

**9、实验设计科学有效、逻辑严密，机器运行期间，操作人员需全程监控。仪器使用过程中如遇任何问题，请立即与仪器负责人联系解决。**